Formularz Ofertowy

Numer: RFQ-PL-2025-008

Projekt: Program wsparcia szpitali dotkniętych powodzią w Kłodzku i Bardzie

1. Dane Wykonawcy

- Nazwa firmy / wykonawcy: ______________________________________

- Adres siedziby: _______________________________________________

- NIP / REGON: _________________________________________________

- Osoba kontaktowa: ____________________________________________

- Telefon: ____________________________________________________

- E-mail: _____________________________________________________

2. Specyfikacja Oferty

Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższą specyfikacją oraz przedstawienie specyfikacji proponowanego urządzenia.

UWAGA: Kryteria zaznaczone kolorem pomarańczowym to kryteria minimalne - ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Pozostałe wartości to kryteria preferowane, podanie wartości niższych lub ich brak nie spowoduje odrzucenia oferty.

| L.p. | Parametr | Wartość preferowana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat RTG ogólnodiagnostyczny kostno-płucny z kolumną podłogową, statywem, stołem i detektorem cyfrowym, system używany. System detektora i akwizycji fabrycznie nowy. Stacja lekarska 1 sztuka z dwoma monitorami medycznymi fabrycznie nowa. Serwer Pacs i oprogramowanie Pacs, fabrycznie nowe |  |  |
| II. | Generator | Wartość preferowana | Wartość oferowana |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak, |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | min. 50kW, |  |
|  | Zakres napięcia roboczego | zakres 40 - 150kV, |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤1ms, |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥6s, |  |
|  | Zakres [mA] | ≥650mA |  |

| III. | LAMPA RTG | Wartość preferowana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa rentgenowska | Tak |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤0,6; |  |  |  |
|  | Moc małego ogniska | ≥20kW; |  |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤1,2; |  |  |  |
|  | Moc dużego ogniska | ≥50kW; |  |  |  |
|  | Kolimacja manualna, oświetlenie 160 lux, | Tak |  |  |  |
|  | Filtracja całkowita min 2,7mm Pb | Tak |  |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | Tak |  |  |  |
| IV. | Kolumna |  | Wartość preferowana |  | Wartość oferowana |
|  | Kolumna podłogowa, wolnostojąca, nie zintegrowana ze stołem | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym | Tak |  |  |  |

|  | Zakres ruchu pionowego lampy rtg (dla środka pola promieniowania) dla wiązki centralnej | min. 40 – 200 cm, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | Min 270cm |  |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej | min. +/-125stopni, |  |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej +/- 90° | Tak, |  |  |
|  | Wyświetlacz w uchwycie | Tak |  |  |
|  | Kolumna z wyświetlaczem LCD | Tak |  |  |
| V. | Stół |  | Wartość preferowana | Wartość oferowana |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | min. 1 komora jonizacyjna trzypolowa, |  |  |
|  | Szerokość blatu | min. 75 cm; |  |  |
|  | Długość blatu | min. 220 cm; |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | min. 25 cm; |  |  |
| VI. | Statyw płucny |  | Wartość preferowana | Wartość oferowana |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | min. 1 komora jonizacyjna trzypolowa, |  |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego odbiornika obrazu w stojaku | max. 35 cm; |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego (odległość od środka pola do podłoża) | min. 35cm – 180 cm; |  |  |

| VII. | Detektor cyfrowy |  | Wartość preferowana |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detektor cyfrowy fabrycznie nowy | Tak |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy 35x43 cm, Csl wykonany z jodku cezu z amorficznym krzemem | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne detektora | min. 35x 43 cm, |  |  |  |
|  | Stopień ochrony | min. IP53 |  |  |  |
|  | Waga | maksymalnie 3 kg |  |  |  |
|  | Maksymalne równomiernie rozłożone obciążenie | min. 300 kg |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie punktowe | min. 100 kg |  |  |  |

| VIII. | Stacja akwizycyjna – stacja technika, fabrycznie nowa |  | Wartość preferowana |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor i komputer stacji fabrycznie nowy (Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki) | Tak |  |  |  |
|  | Monitor medyczny Wartość preferowana: - min. 24” kolor; - rozdzielczość min. 1920x1080 piskeli; - jasność maksymalna min: 400cd/m2, - obrót monitora pochylenie min -3s+30topni/obrót +/- 30 stopni. Regulacja wysokości min 10cm - porty min.: 1 x USB, Display, DVi,VGA,RGBAnalog,PC, - kontrola luminacji, - czujnik kontroli jakości i kalibracji wbudowany w monitor, - szkło ochronne na monitor, | Wartość oferowana: |  |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów Wartość preferowana: - obrót obrazów - lustrzane odbicie - powiększenie (zoom) - funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) - wyświetlanie znaczników - dodawanie komentarzy Programy anatomiczne - Wybór parametrów pracy generatora | Wartość oferowana: |  |  |  |

|  | Min. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy, 2 GB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności 500 GB lub większy, napęd optyczny | Wartość oferowana: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej: - Intuicyjne wskazówki dotyczące ekspozycji - Zaawansowany processing obrazów i algorytmy - Śledzenie i analiza odrzucania obrazów - DICOM Store, Print, I Modality Worklist - Łączenie obrazów – stitching | Tak |  |  |  |
| IX. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  | Wartość preferowana |  | Wartość oferowana |
| 1. | Wykonanie przez wykonawcę testów akceptacyjnych i specjalistycznych po montażu aparatu RTG | Tak |  |  |  |
| 3. | Czas przystąpienia do napraw | maks. 48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |  |

|  | Stacja lekarska trójmonitorowa , komputer , monitory dwa medyczne do opisu badań, trzeci monitor do RIS. Wartość preferowana: Komponenty fabrycznie nowe Rozdzielczość min 1200x1600 Jasność min 1900 cd/m2 Kontrast min 500cd/m2 Klawiatura, Mysz Komputer do stacji lekarskiej – fabrycznie nowy Pamięć RAM DDR5 16 GB Porty: 4 x USB 1 x 1Gb Ethernet Dysk twardy: Min. 512 GB SSD, Oprogramowanie medyczne lekarskiej stacji opisowej. Otwieranie badań CR/CT/DX/MG/MR/NM/OT/PT/SR/RF/US/XA i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych Tabela badań - Lista pacjentów z podglądem w postaci miniatur Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - rodzaj badania, - data badania. Narzędzie lupy Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie Funkcja powiększania obrazu Możliwość zresetowania zmian okien (windowing) Pomiary (w tym odległość, kąt, kąt Cobba, kąt dysplazji biodra, ROI, proporcje oraz opcje modyfikowania i usuwania) Funkcja dodanie strzałki oraz dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków Wybór miniatur do podglądu serii (obraz ze środka serii lepiej reprezentuje jej zawartość) Różne rozmiary kursora myszy Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania Wyszukiwanie poprzednich badań na podstawie podobnych nazwisk | Wartość oferowana: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System PACS do archiwizacji badań Serwer PACS, umożliwiający archiwizację danych obrazowych w formacie DICOM oraz transfer obrazów diagnostycznych do/z archiwum cyfrowego PACS do innych węzłów DICOM. | Tak |  |

3. Ceny i warunki płatności

| Nazwa | Ilość | Cena całkowita (netto + stawka VAT) |
| --- | --- | --- |
| Aparat RTG ogólnodiagnostyczny kostno-płucny z kolumną podłogową, statywem, stołem i detektorem cyfrowym - system używany | 1 |  |
| System detektora i akwizycji - fabrycznie nowy | 1 |  |
| Stacja lekarska z dwoma monitorami medycznymi - fabrycznie nowa | 1 |  |
| Serwer Pacs i oprogramowanie Pacs - fabrycznie nowe | 1 |  |
| Pozostałe koszty (dostawa, montaż itp. – proszę wymienić) | - |  |
| SUMA |  |  |

Płatność na podstawie faktury VAT, wystawianej po wykonaniu dostawy/zlecenia.

Płatność zostanie wykonana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Jeżeli wymagają Państwo innych warunków płatności, proszę je określić:

……………………………………………………………………………

4. Warunki dostawy / realizacji usługi

Proszę określić szczegóły dotyczące dostawy lub realizacji usługi:

- Szacowany termin dostawy: _____________________________________________

5. Gwarancja i serwis

Proszę o informację na temat udzielanej gwarancji oraz dostępnych usług serwisowych:

- Okres gwarancji: _____________________________________________

- Warunki gwarancji: __________________________________________

- Dostępność serwisu po zakończeniu gwarancji: __________________

6. Załączniki do oferty

Proszę podać listę dołączonych dokumentów, które są częścią oferty (Paszport techniczny, certyfikaty etc.):

- …

- …

- …

7. Podpis i Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam_en się z warunkami zapytania ofertowego i oferowana przeze mnie propozycja spełnia wszystkie wymagania minimalne określone przez PCPM. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z oświadczeniami zawartymi w “Oświadczeniu Oferenta” i w przypadku zawarcia umowy zobowiązuję się do jego podpisania. Oświadczam również, że wszystkie dane i informacje zawarte w niniejszym Formularzu są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a także zostały przedstawione z należytą starannością.

Oferta jest wiążąca przez okres _______________ dni od dnia jej złożenia.

- Miejscowość i data: _________________________________________

- Podpis wykonawcy: _________________________________________